- 성상

  - 절차

    - 흰 배경에서 육안 관찰한다.

- 확인시험

  - UV 흡광법

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethanol (99.5) | EP | Wako | 054-00461 | LE016 |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - 검액 조제

      - 이 약 20 정의 무게를 재고, 유발에 넣고 갈아 가루로 한다.

      - 검체 가루 약 150 mg(잘토프로펜으로서 80mg해당량)을 정밀하게 달아 에탄올(99.5) 30 mL를 넣어 잘 흔들어 섞는다.

      - 원심분리 후, 맑은 액 1 mL을 취해 20 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올(99.5)로 표선한다.

      - 위 액 2 mL를 취해 25 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올(99.5)로 표선한다.

    - 검액 조제

      - 희석액으로 공시험하고 200nm에서 400nm 파장에서 검액의 UV 흡광도를 측정한다.

    - 분광기 시스템

| Blank | 에탄올 (99.5) |
| --- | --- |
| Cell path | 1.0 cm 석영 셀 |
| Wavelength | 200 - 400 nm |

- 용출 시험

  - 시험 정보

    - 표준품

      - 잘토프로펜 2차 또는 1차 표준품

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potassium phosphate monobasic | ACS | Sigma-Aldrich | 60220 | SP003 |
| Dibasic sodium phosphate, anhydrous | AR | Daejung | 7613-4400 | SS023 |
| Ethanol (99.5) | EP | Wako | 054-00461 | LE016 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

  - 시액 조제

    - pH 6.8 인산염 완충액

      - 인산이수소칼륨 3.40 g 및 무수인산일수소나트륨 3.35 g에 물을 녹여 1000 mL로 한다.

  - 시험액 조제 (용출시험 제 2 액)

    - pH 6.8 인산염 완충액∙물 혼합액(1:1)

  - 표준액 조제

    - 잘토프로펜 표준품을 105 °C 에서 4 시간 동안 건조한다.

    - 건조한 잘토프로펜 표준품 약 22 mg을 정밀하게 달아 100 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 에탄올 (99.5)를 20 mL 넣어 녹이고 시험액으로 표선한 후 잘 섞는다.

    - 위 액 4 mL를 정확하게 취해 20 mL 용량플라스크에 넣고 시험액으로 표선한 후 잘 섞는다.

  - 검액 조제

    - 각 용출 용기에 시험액 900 mL를 넣는다.

    - 각 용기에 정제를 하나씩 넣고 용출 조건으로 용출기를 가동한다.

    - 샘플링 시점에 각 용기에서 20 mL 이상의 검액을 채취한다.

    - 검액을 공경 0.45 μm 이하의 멤브레인 필터로 여과한다.

    - 처음 여액 10 mL는 버리고 다음 여액 10 mL를 정확하게 취하여 20 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 시험액으로 표선한 후 잘 섞는다.

  - 용출 조건

| 시험액 | 용출시험 제 2 액 |
| --- | --- |
| 장치 | 제 2 법 (패들법) |
| 속도 (RPM) | 50 RPM |
| 용량 | 900 mL |
| 샘플링 시점 | 30 분 |
| 온도 | 37 ± 0.5 °C |

  - 절차

    - 분광기 시스템에 따라 공시험액, 표준액 (5 회), 검액, 표준액(브라켓팅)을 340 nm에서 측정한다.

  - 분광기 시스템

| Wavelength | 340 nm |
| --- | --- |
| Blank | 용출시험 제 2 액 |
| Cell path | 1.0 cm 석영 셀 |

  - 시스템 적합성

    - 340 nm에서 표준액 반복 측정에 따른 잘토프로펜 흡광도의 상대표준편차는 2.0 % 이하이다.

  - 계산

| % 용출률 = | ASAM × WSTD × 4 × 900 × 20× P |
| --- | --- |
|  | ASTD × 100 × 20 × 10 × LC |

ASTD	: 표준액의 잘토프로펜 평균 흡광도 값

ASAM	: 검액의 잘토프로펜 흡광도 값

WSTD	: 취한 잘토프로펜 표준품의 무게 (mg)

P	: 잘토프로펜 표준품의 함량 (dried basis, %)

LC	: 1정 중 잘토프로펜 표시량 (mg)

잘토프로펜 표준품의 함량(as is (%)) × 100

100 - LOD

Note: 잘토프로펜 표준품의 함량(Dried basis (%)) =

Note: 검체 6개의 용출결과가 규정한 값을 벗어나는 검체가 1개 또는 2개 일 때 새로운 검체 6개를 가지고 시험을 반복한다. 12개 중 10개 이상의 검체 개개의 용출률이 규정한 값일 때 적합하다.

- 제제균일성 시험(질량편차)

  - 절차

    - 검체 10개를 가지고 개개의 질량을 정밀하게 단다.

    - 정량법에 따라 구한 평균함량으로부터 개개 검체의 함량추정값을 구한다.

    - 아래의 계산법에 따라 판정값을 계산한다.

  - 계산

| Xi= | Wi × | A |
| --- | --- | --- |
|  |  | W |

X1, X2,  … ,Xn	: 검체 1개에 함유된 주성분 함량 추정값

W1, W2,  … ,Wn	: 시험한 개개의 검체의 질량

A		: 적당한 방법으로 측정하여 구한 주성분 함량 (표시량에 대한 %)

W		: 개개 질량(W1, W2,  … ,Wn)의 평균값

  - 판정값 (AV)

    - 다음 식에 따라 판정값을 계산한다.

    - 판정값 (AV) = | M – X | + ks

| 변수 | 정의 | 조건 | 값 |
| --- | --- | --- | --- |
| n | 검체 수 | - | - |
| xi | 개별 함량 | - | - |
| X | 개별 함량의 평균 | - | - |
| k | 판정계수 | n = 10 일 때, | k = 2.4 |
|  |  | n = 30 일 때, | k = 2.0 |
| s | 표준편차 | - | i=1n(xi-X)2 n-112 |
| M | 기준값 | 98.5 % ≤ X ≤ 101.5 % 일 때, | M = X |
|  |  | X < 98.5 % 일 때, | M = 98.5 % |
|  |  | X > 101.5 % 일 때, | M = 101.5 % |

    - 처음 10 개 검체의 판정값이 판정값의 최대 허용한도L1 % 와 같거나 미만일 경우, 제제 균일성 조건을 충족한다.

    - 만약 판정값이 L1 % 를 넘을 경우, 추가 검체 20 개를 가지고 같은 방법으로 시험하여 판정값을 계산한다. 30 개 검체의 최종 판정값이 L1 % 이하인 경우, 개개 제제의 함량이 함량 균일성 또는 질량편차의 판정값 계산 항에 표시된 [1-(0.01)(L2)]M 이상이며 또한 [1+(0.01)(L2)]M 을 초과하는 것이 없을 때 조건을 충족한다. 따로 규정이 없는 한, L1은 15.0, L2는 25.0 이다.

- 함량 시험

  - 시험 정보

    - 표준품

      - 잘토프로펜 2차 또는 1차 표준품

      - 벤조산벤질 2차 또는 1차 표준품

    - 시약

| 시약 | 등급 | 제조처 | Cat. 번호 | 추적번호 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ethanol (95) | EP | 대정 | 4204-4400 | LE008 |
| Acetonitrile | HPLC | B&J | AH230-4 | LM001 |
| Acetic acid (100) | Reagent | J.T.Baker | 9515-03 | LA004 |
| Milli-Q Water | N/A | Celltrion Pharm | N/A | N/A |

Note: 위의 표에 있는 제조처의 시약을 사용하거나 이와 동등한 grade를 사용한다.

    - 용액 안정성

| 용액 | 보관조건 및 기간 |
| --- | --- |
| 이동상 | 실온(15 - 25 °C)에서 8 일간 안정하다. |
| 표준액 | 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |
| 검액 | 실온(15 - 25 °C) 및 냉장(2 - 8 °C)에서 7 일간 안정하다. |

  - 이동상 조제

    - 아세토니트릴, 물, 아세트산(100)을 300: 200: 1 비율로 혼합한다.

    - 시액을 적당한 필터로 여과하고, 소니케이터로 약 10분 동안 탈기한다.

  - 내부표준액 조제

    - 벤조산벤질 2차 또는 1차 표준품 1 mL을 정밀하게 취해 1000 mL 용량플라스크에 넣고 아세토니트릴로 표선까지 채워 섞는다.

  - 표준액 조제

    - 잘토프로펜 표준품을 105 °C 에서 4 시간 동안 건조한다.

    - 건조한 잘토프로펜 표준품 약 80 mg을 달아 20 mL 용량플라스크에 넣고, 물 4 mL를 넣는다.

    - 에탄올 (95)를 넣어 표선한 후 잘 섞는다.

    - 위 액 2 mL와 내부표준액 10 mL를 취해 50 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올 (95)로 표선한 후 잘 섞는다.

  - 검액 조제 (혼합)

    - 이 약 1450 mg (잘토프로펜 800 mg 해당량)을 달아 200 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 물 40 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 에탄올(95)을 넣어 다시 잘 흔들어 섞고 정확하게 표선하여 원심분리한다.

    - 위 액 2 mL와 내부표준액 10 mL를 취해 50 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올 (95)로 표선한 후 잘 섞는다.

  - 검액 조제 (타정, 완제품)

    - 이 약 10정을 달아 200 mL 용량플라스크에 넣는다.

    - 물 40 mL를 넣고 잘 흔들어 섞은 다음 에탄올(95)을 넣어 다시 잘 흔들어 섞고 정확하게 표선하여 원심분리한다.

    - 위 액 2 mL와 내부표준액 10 mL를 취해 50 mL 용량플라스크에 넣고 에탄올 (95)로 표선한 후 잘 섞는다.

  - 절차

    - 크로마토그래피 시스템에 따라 공시험액, 표준액 (6회), 검액, 표준액(브라켓팅)을 5 μL씩 주입하여 크로마토그램을 기록하고 피크면적을 측정한다.

  - 크로마토그래피 시스템

| UV detector | 240 nm의 UV detector를 사용한다. |
| --- | --- |
| 칼럼 | 4.6 mm X 150 mm, 5 μm, 옥타데실실릴실리카겔 |
| 칼럼 온도 | 25 °C부근의 일정 온도 |
| 유량 | 잘토프로펜의 유지시간이 약 4 분이 되도록 조정한다. |
| 주입량 | 5 μL |

  - 시스템 적합성

    - 표준액은 잘토프로펜, 내부표준물질의 순서로 유출되고, 그 분리도는 10 이상이다.

    - 표준액 6 회 반복 주입에 따른 내부표준물질의 피크면적에 대한 잘토프로펜의 피크면적의 상대표준편차는 1.0 % 이하이다.

    - 잘토프로펜의 피크 유지시간은 약 4 분이다.

  - 계산 (혼합)

| % 함량 = | QSAM × WSTD × 2 × 200 × 50 × TW × P |
| --- | --- |
|  | QSTD × 20 × 50 × WSAM × 2 × LC |

QSTD	: 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 잘토프로펜의 피크면적 비

QSAM	: 검액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 잘토프로펜의 피크면적 비

WSTD	: 취한 잘토프로펜 표준품의 무게 (mg)

P	: 잘토프로펜 표준품의 함량 (dried basis) (%)

WSAM	: 취한 검체의 무게 (mg)

TW	: 이 약 1정의 이론 무게 (mg) (나정으로써)

LC	: 1정 중 잘토프로펜 표시량 (mg)

  - 계산 (타정, 완제품)

| % 함량 = | QSAM × WSTD × 2 × 200 × 50 × P |
| --- | --- |
|  | QSTD × 20 × 50 × N × LC × 2 |

QSTD	: 표준액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 잘토프로펜의 피크면적 비

QSAM	: 검액의 내부표준물질의 피크면적에 대한 잘토프로펜의 피크면적 비

WSTD	: 취한 잘토프로펜 표준품의 무게 (mg)

P	: 잘토프로펜 표준품의 함량 (dried basis) (%)

N	: 취한 검체의 수

LC	: 1정 중 잘토프로펜 표시량 (mg)

잘토프로펜 표준품의 함량(as is (%)) × 100

100 - LOD

Note: 잘토프로펜 표준품의 함량(Dried basis (%)) =

  - HPLC Chromatogram

| 용액 | 크로마토그램 |
| --- | --- |
| 공시험액 |  |
| 표준액 |  |
| 검액 |  |